Контроль температурного режима (холодовая цепь)

1. Назначение системы

Система контроля температурного режима предназначена для непрерывного мониторинга условий хранения лекарственных препаратов, требующих особого температурного режима (холодовая цепь). К таким препаратам относятся: инсулин, вакцины, иммунобиологические препараты, некоторые антибиотики и другие термолабильные лекарства.

Основные задачи системы:

- Обеспечение сохранности препаратов,

- Своевременное оповещение о нарушениях температурного режима,

- Фиксация всех показаний для проверок контролирующими органами,

- Предотвращение порчи дорогостоящих лекарств.

2. Требования к хранению

В соответствии с Приказом Минздрава РФ № 706н «Правила хранения лекарственных средств», для разных групп препаратов установлены следующие температурные режимы:

| Зона хранения | Температурный диапазон | Влажность | Примеры препаратов |
| --- | --- | --- | --- |
| Комнатная | ¦ +15°C … +25°C | 65% ± 5% | Таблетированные формы, мази, сиропы |
| Холодильная | +2°C … +8°C | 65% ± 5% | Инсулин, вакцины, иммуноглобулины |
| Морозильная | -18°C и ниже | 65% ± 5% | Некоторые биопрепараты, плазма крови |

Препараты, требующие холодовой цепи, не могут храниться вне указанного диапазона даже кратковременно. Нарушение температурного режима может привести к потере эффективности препарата и его утилизации.

3. Как это реализовано (техническое описание)

3.1. Аппаратная часть

Датчики температуры и влажности

В каждой зоне хранения (комнатная, холодильная, морозильная) устанавливаются датчики. Для холодильных камер обязательно устанавливаются не менее двух датчиков — один на верхней полке, один на нижней (температура в разных частях холодильника может отличаться). Датчики имеют следующие характеристики:

- Точность измерения температуры: ±0,5°C,

- Точность измерения влажности: ±3%,

- Частота опроса: каждые 5-10 минут (настраивается),

- Тип связи: беспроводной (LoRaWAN, ZigBee) или проводной (RS-485),

- Питание: от батареи (срок службы до 3 лет) или от сети.

Шлюз (Gateway)

Шлюз — это устройство, которое собирает данные со всех датчиков и передает их в систему. Он может быть установлен в центральной части склада. Шлюз поддерживает:

Прием данных от нескольких десятков датчиков,

Передачу данных через интернет (Wi-Fi, Ethernet, GSM),

Буферизацию данных в случае потери связи (данные сохраняются в памяти шлюза и передаются позже).

3.2. Программная часть

Модуль сбора данных

Система принимает данные от шлюзов через защищенный канал связи (HTTPS, MQTT). Каждое показание записывается в базу данных со следующими полями:

- ID датчика,

- Зона хранения (комнатная, холодильная №1, холодильная №2 и т.д.),

- Температура,

- Влажность,

- Дата и время измерения.

Данные хранятся неограниченное время для последующего анализа и проверок.

Модуль анализа и оповещений

Система непрерывно анализирует поступающие данные и сравнивает их с заданными пороговыми значениями для каждой зоны.

Действуют три уровня оповещения:

| Уровень | Описание | Действие |
| --- | --- | --- |
| Зеленый | Температура в норме | Бездействие |
| Желтый | Температура приближается к границе допустимого диапазона (отклонение на 50% от нормы до границы) | Уведомление ответственному фармацевту: "Температура повышается, требуется внимание" |
| Красный | Температура вышла за допустимые пределы | Немедленное уведомление срочным способом (SMS, звонок, push), блокировка всех препаратов в этой зоне до устранения проблемы |

Пример для холодильной камеры (+2°C … +8°C):

Температура 4°C — зеленый уровень (норма),

Температура 7,5°C — желтый уровень (предупреждение, приближается к +8°C),

Температура 9°C — красный уровень (нарушение, препараты под угрозой).

Модуль управления датчиками

Система позволяет регистрировать новые датчики, назначать им зону хранения и устанавливать пороговые значения. Каждый датчик получает уникальный идентификатор (MAC-адрес или серийный номер).

При выходе датчика из строя (пропадание сигнала более чем на 1 час) система отправляет уведомление о технической неисправности.

Модуль отчетности

Система формирует следующие отчеты:

Журнал температуры — все показания за выбранный период по всем зонам,

Отчет о нарушениях — дата, время, зона, температура, кто был уведомлен, действия,

Протокол холодовой цепи — подтверждение того, что температурный режим не нарушался в течение всего периода хранения.

Отчеты могут быть экспортированы в PDF или Excel для предоставления контролирующим органам.

3.3. Алгоритм работы системы (пошагово)

Шаг 1. Измерение

Датчик каждые 5-10 минут измеряет температуру и влажность. Данные передаются на шлюз.

Шаг 2. Передача

Шлюз собирает данные со всех датчиков и отправляет их в облачную систему (или локальный сервер) через защищенный канал.

Шаг 3. Анализ

Система получает данные, записывает их в базу и проверяет, не превышены ли пороговые значения.

Шаг 4. Принятие решения

Если все в норме (зеленый уровень) — система молчит.

Если приближение к границе (желтый уровень) — система отправляет уведомление фармацевту и главному врачу.

Если нарушение (красный уровень) — система отправляет срочное уведомление, блокирует препараты и вызывает ответственного сотрудника.

Шаг 5. Восстановление

Когда температура возвращается в норму, система отправляет уведомление: "Режим восстановлен, препараты разблокированы".

Шаг 6. Фиксация

Все действия (измерения, уведомления, действия сотрудников) записываются в журнал аудита.

3.4. Интеграция с другими модулями

Интеграция с аптечным складом

При поступлении препарата фармацевт указывает, к какой температурной зоне он относится (поле "Зона хранения" в партии). Система автоматически проверяет, не было ли нарушений в этой зоне за последние 24 часа. Если нарушения были, система предупреждает: "В этой зоне были нарушения. Проверьте целостность партии перед приемкой".

Интеграция с модулем учета по сериям (FEFO)

Если в зоне хранения было зафиксировано нарушение температурного режима, все партии, хранившиеся в этой зоне во время нарушения, получают статус "Требуется проверка". Препараты автоматически блокируются до тех пор, пока фармацевт не проверит их и не снимет блокировку.

Интеграция с модулем уведомлений

Система использует единый модуль уведомлений для отправки сообщений ответственному персоналу через SMS, email, push-уведомления и голосовой звонок (PagerDuty-подход при критических нарушениях).

4. Как работает система (на примере)

Ситуация 1. Нормальная работа

На аптечном складе установлены датчики:

- Датчик №1 в холодильнике №1 (зону хранения инсулина),

- Датчик №2 в холодильнике №2 (зону хранения вакцин),

- Датчик №3 в комнатном помещении.

Каждые 5 минут датчики отправляют показания. Система видит: температура в холодильнике №1 = +4,5°C, влажность 62% — все в норме. Уведомлений не отправляется.

Ситуация 2. Предупреждение

Датчик в холодильнике №1 фиксирует температуру +7,8°C. Это близко к верхней границе (+8°C).

Система определяет желтый уровень. Отправляет уведомление фармацевту: "Внимание! Температура в холодильнике №1 поднялась до +7,8°C. Рекомендуется проверить оборудование".

Фармацевт проверяет холодильник, обнаруживает, что дверца неплотно закрыта. Закрывает дверцу. Температура через 10 минут опускается до +5°C. Система отправляет уведомление: "Режим восстановлен. Температура +5°C."

Ситуация 3. Критическое нарушение

Датчик в холодильнике №2 фиксирует температуру +10°C (превышение на 2°C). Система определяет красный уровень.

Срабатывает следующий алгоритм:

1. Отправляется SMS и push-уведомление фармацевту: "Критическое нарушение! Температура в холодильнике №2 +10°C. Немедленно проверьте!"

2. Через 2 минуты совершается голосовой звонок фармацевту через модуль PagerDuty.

3. Все препараты в холодильнике №2 автоматически блокируются для продажи.

4. В журнале фиксируется дата и время нарушения.

5. Фармацевт приходит, проверяет холодильник, обнаруживает неисправность. Переносит препараты в резервный холодильник.

6. Отмечает в системе: "Препараты перенесены в холодильник №3".

7. Система разблокирует препараты (перемещает их в новую зону), но на каждой партии остается отметка о нарушении.

Ситуация 4. Восстановление

После устранения неисправности температура в холодильнике №2 возвращается к +4°C. Система отправляет уведомление: "Холодильник №2 восстановлен. Температура +4°C. Холодильник доступен для использования."

5. Инструкция по использованию

5.1. Для фармацевта (повседневная работа)

Просмотр текущего состояния

1. Войдите в систему аптечного склада.

2. На главном дашборде вы увидите температурную карту склада. Все зоны отображаются с цветовой индикацией:

Зеленый — температура в норме,

Желтый — требуется внимание,

Красный — критическое состояние.

3. Нажмите на любую зону, чтобы увидеть подробную информацию: текущая температура, влажность, график изменений за последние сутки.

Получение уведомлений

Если происходит нарушение, вы получите:

SMS на указанный номер телефона,

Push-уведомление в мобильном приложении,

Email на корпоративную почту,

При красном уровне — голосовой звонок.

В уведомлении указаны: зона хранения, текущая температура, время нарушения.

Действия при желтом уровне

1. Проверьте зону хранения (откройте холодильник, проверьте дверцу, исправность оборудования).

2. Если проблема устранена, система автоматически зафиксирует восстановление.

3. Если проблема не устранена, и температура продолжает расти, система перейдет в красный уровень.

Действия при красном уровне

1. Немедленно направляйтесь к месту нарушения.

2. Если холодильник неисправен — переместите все препараты в другой холодильник.

3. В системе откройте раздел «Управление зонами» → выберите проблемную зону → нажмите «Переместить препараты» → выберите новую зону.

4. Укажите причину перемещения в комментарии.

5. Система автоматически разблокирует препараты после подтверждения перемещения.

6. Если препараты были испорчены (температура была слишком высокой долго) — отметьте их для списания.

5.2. Для фармацевта (приемка препаратов с холодовой цепью)

При поступлении партии препаратов, требующих холодовой цепи:

1. Откройте раздел «Приемка товара».

2. Введите препарат и его характеристики.

3. Обязательно укажите температурную зону хранения (выпадающий список: комнатная, холодильная, морозильная).

4. Система автоматически проверит журнал температуры за последние 24 часа в выбранной зоне.

5. Если нарушений не было — приемка разрешена, препарат поступает на склад.

6. Если нарушения были — система выдаст предупреждение: "В этой зоне были нарушения температурного режима. Рекомендуется проверить препарат перед приемкой". Фармацевт должен проверить целостность упаковки, визуальное состояние, и принять решение о приемке или возврате поставщику.

5.3. Для фармацевта (проверка истории)

Просмотр журнала температуры

1. Откройте раздел «Журнал температуры».

2. Выберите дату или период, зону хранения (или все зоны).

3. Система покажет таблицу с показаниями датчиков за выбранный период.

4. Вы можете сформировать отчет и распечатать его или сохранить в PDF.

Просмотр нарушений

1. Откройте раздел «Нарушения температурного режима».

2. Система покажет все зафиксированные нарушения с датой, временем, зоной, температурой, и тем, кто был уведомлен.

3. Для каждого нарушения указано, какие действия были предприняты (перемещение, списание, восстановление).

5.4. Для администратора / руководителя

Настройка датчиков

1. Перейдите в раздел «Управление датчиками».

2. Нажмите «Добавить датчик».

3. Введите:

- Уникальный идентификатор датчика (обычно указан на корпусе),

- Зона хранения (выберите из списка),

- Пороговые значения температуры (минимум/максимум),

- Пороговые значения влажности (минимум/максимум).

4. Сохраните. Датчик появится в списке и начнет передавать данные.

Настройка уведомлений

1. Перейдите в раздел «Настройки уведомлений».

2. Выберите тип нарушения (желтый/красный).

3. Укажите ответственных сотрудников (можно выбрать несколько).

4. Выберите способы уведомления (SMS, email, push, звонок).

5. Настройте интервал оповещения (например, при красном уровне отправлять SMS каждые 5 минут, пока проблема не будет устранена).

Просмотр отчетности

1. Перейдите в раздел «Отчеты по холодовой цепи».

2. Выберите тип отчета:

- Журнал температуры (полный),

- Отчет о нарушениях,

- Протокол целостности холодовой цепи (подтверждение, что все препараты хранились в надлежащих условиях).

3. Укажите период и формат (PDF, Excel).

4. Сформируйте и сохраните отчет.

6. Преимущества системы

Бесперебойный контроль. Система работает 24/7, даже если аптека закрыта.

Мгновенное реагирование. Уведомления приходят сразу, что позволяет предотвратить порчу препаратов.

Прозрачность. Все показания записываются, можно проверить историю за любой период.

Соответствие законодательству. Система автоматически формирует протоколы для Росздравнадзора.

Экономия. Снижение потерь от порчи дорогостоящих препаратов.

Безопасность пациентов. Исключается выдача пациенту неэффективного или испорченного препарата.

7. Связь с другими модулями

| Модуль | Связь |
| --- | --- |
| Аптечный склад (учет партий) | При поступлении препарата указывается зона хранения. При нарушении — партии блокируются. |
| Модуль FEFO | Если партия получила отметку о нарушении — при сборке заказа система не будет её предлагать, пока фармацевт не снимет блокировку. |
| Модуль уведомлений | Использует общую систему оповещений для отправки SMS, email, push. |
| Модуль отчетности | Формирует протоколы холодовой цепи для контролирующих органов. |
| Модуль аудита | Записывает все действия с датчиками и нарушения. |